CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES CAM-6099
4 plans articulés en 3 parties via un moteur avec commande manuelle permettant les fonctions : Fowler, Vasculaire, Trend et Anti-Trendelenburg.
Surface de couchage en lattes de hêtre. Barrières latérales en MDF de hêtre. Têtes et pieds en bois de hêtre et mélamine.
STRUCTURE : Partie interne des têtes et des pieds et cadre du lit en tube d’acier avec finition époxy.
DIMENSIONS APPROXIMATIVES :
Extérieur Longueur 2065 x 1040 mm. Intérieur : 1900 x 900 mm.
Section du dos 595 x 790 mm. Section fixe 395 x 790 mm.
Section des jambes 390 x 790 mm. Section des pieds 415 x 790 mm.
Dossier réglable de 0º à 70º, section jambes de 0º à 30º.
Trendelenburg 11º, Anti-Trendelenburg 11º.
Hauteur réglable (370 à 750 mm) via un moteur électrique caché dans les têtes et les pieds.
Poids maximum conseillé : 135 kg.
PARAMÈTRES ÉLECTRIQUES :
Alimentation : 240 V, +/-10 %, 50-60 Hz. Tension de fonctionnement : 29 V DC.
Protection contre l’eau et la poussière IPX4. Niveau sonore : < 65 dB.
Fonctionnement du moteur électrique : 15 %, max. 2 minutes ON / 12 min OFF.
ACCESSOIRES NON INCLUS : Support de perfusion, colonne de suspension.
Garantie structure 5 ans, moteur 2 ans.