CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CAM-6502.1/ 6502.1.A/ 6502.2 /6502.2.A

Cama concebida para satisfacerlas necesidades de los pacientes, proporcionándoles el bienestar y el confort necesarios para la asistencia sanitaria.

Lecho de 4 planos en ABS,  articulados en 3 partes por motor eléctrico que permite las posiciones de fowler, vascular, semiacostado, flexión de piernas y silla cardiaca. Lecho con doble auto-regresión. Revestimiento de lecho extraíble para una limpieza y desinfección más fácil y eficaz. Cabecero y piecero en  ABS, desmontables.

Barandillas de ABS. Con 4 paragolpes de protección.

Sección de los pies ajustable mediante 2 cremalleras.

Somier preparado para recibir columna de suspensión, varilla de suero o sistemas de infusión.

Carro con sistema de elevación de tijera accionado por un motor en las referencias CAM-6502.1 y CAM-6502.1.A.

Carro con sistema de elevación de tijera accionado por dos motores que permiten las posiciones de Tren y antiTrendelenburg en las referencias CAM-6502.2 y CAM- 6502.2.A.

Las CAM-6502.1.A. y 6502.2.A.  Con  4 ruedas sintéticas de Ø 125 mm, 2 de ellas con freno.

Las CAM-6502.1 y CAM-6502.2. Con 4 ruedas metálicas de Ø 150 mm con freno centralizado.

ESTRUCTURA: Tubo de  acero acabado epoxi.

MEDIDAS APROXIMADAS: Largo exterior con accesorios 2135 mm, ancho exterior 1000 mm. Largo del lecho 1876 mm, ancho del lecho 768 mm.

Sección de la espalda 680 mm. Sección fija 230 mm.

Sección de las piernas 400 mm. Sección de los pies 580 mm.

Respaldo regulable de 0º a 70º, sección piernas de 0º a 30º,  sección de los pies de 0º a 25º.

Regulación Tren y antiTrendelenburg de 0º a 14º

Altura regulable mediante motor eléctrico con mando de mano:

CAM-6502.1     de 450 a 830 mm.

CAM-6502.1.A  de 430 a 810 mm

CAM-6502.2      de 475 a 810 mm

CAM-6502.2.A  de 450 a 780 mm

Espacio libre bajo la estructura de la base 150 mm.

Peso  máximo del paciente: 170 kg.

Dimensiones recomendadas del colchón: 1950x840x150 mm

PÁRAMETROS ELÉCTRICOS:

Alimentación: 230V,+/- 10%, 50-60 Hz. Tensión de funcionamiento: 24 V CC.

Funcionamiento del motor eléctrico: 10%, max. 2 min. / 18 min.

Protección contra partículas solidas y líquidas: IPx4

Nivel de ruido: 65 dB

ACCESORIOS OPCIONALES NO INCLUIDOS:

ACC-1113.A: Columna de suspensión de acero inoxidable.

ACC-1059: Varilla de suero en acero inoxidable.

ACC-1121: Soporte para botella de oxigeno.

ACC-1170: Placa de identificación del paciente.

Garantía estructura 3 años, motor 2 años.